## 검토_가이드
CRMLN 반기(1년 2회) 측정결과 검토 템플릿 — 사용 가이드
KDCA NMRL(Lab 509) · HDL-C / LDL-C(β-quantification) · Claude for Excel 연계용
① 사용 방법 (매 회차)
1. [결과정리] 시트의 R1·R2·R3 열(Day1: E·F·G / Day2: Q·R·S)에 새 회차 측정값을 붙여넣습니다.
2. CS 검체의 채택 2반복 셀이 자동으로 노란색으로 표시됩니다(선택 기준: 종합 BF+HDL 상대편차·균형, 검체별 동일 R index 잠금).
3. QC·Control(NIST·CFS·Q2)의 bias가 CRMLN member 기준을 초과하면 해당 bias 셀이 자동으로 빨간색으로 표시됩니다.
4. 값만 바꾸면 색상이 즉시 재계산되므로 별도 조작이 필요 없습니다(수식·조건부 서식 기반). 선택 기준을 바꿔 비교하려면 [제출결과_선택검토] 시트의 선택 옵션(C4)을 사용합니다.
② CRMLN member laboratory 판정 기준 (자동 빨강 표시 기준)
항목 | 관리물질 | 기준 | 비고
NIST (TC) | NIST1·2 | bias ±1% | SRM 1951 정확도 앵커
BF (하부분획) | CFS·Q2 | bias ±2% | LDL 기준 준용(BF=LDL 상류)
HDL-C | CFS·Q2 | bias ±1 mg/dL | 저농도 → mg/dL로 판정
LDL-C | CFS·Q2 | bias ±2%
③ 선택(채택) 로직
· 각 CS 검체·Day에서 R1/R2/R3 중 1개를 제외하고 2개를 채택합니다.
· 제외 기준: BF·HDL 각각 median 대비 상대편차(%)의 합이 가장 큰 replicate(=이상치)를 제외 — 기본(종합) 옵션이며, [제출결과_선택검토] 시트에서 12종 옵션으로 변경·비교할 수 있습니다.
· BF·HDL·LDL은 동일 R index로 잠금 채택(LDL = BF − HDL 정합 유지).
· QC·Control은 제출 대상이 아니므로 선택·표시하지 않습니다(전체 3반복 사용).
· 방법론 원칙: 정밀도 기반 선택이며, 결과를 유리하게 만들기 위한 선택은 지양.
④ [제출결과_선택검토] 시트 — 선택 옵션별 제출결과 검토
· 목적: [2026-07_결과정리] 시트와 동일한 DAY1·DAY2 표 양식으로 선택 결과를 재현하고, 선택 옵션을 바꿔가며 채택값·정밀도를 비교합니다.
· 사용법: [C4] 드롭다운에서 옵션을 고르면 ① 표의 채택 셀(노란색)·제외 셀(회색)·평균·CV·판정과 ②~④ 요약이 즉시 재계산됩니다.
· '수동 지정' 선택 시 부록 ⑤ 표의 S열(수동 제외R)에 검체·Day별로 R1/R2/R3을 직접 입력합니다.
구분 | 선택 옵션 | 제외/채택 로직
정밀도 기준 (권장) | 종합 (BF+HDL 상대편차) · 균형 [기본] | median 대비 BF+HDL 상대편차(%) 합이 가장 큰 replicate 1개 제외
| LDL 결과 우선 (LDL 편차 최소) | LDL 상대편차가 가장 큰 replicate 1개 제외
| BF(하부분획) 우선 | BF 상대편차가 가장 큰 replicate 1개 제외
| HDL 우선 | HDL 상대편차가 가장 큰 replicate 1개 제외
| 3항목 종합 (BF+HDL+LDL) | BF+HDL+LDL 상대편차 합이 가장 큰 replicate 1개 제외
| 최소분산 쌍 (가장 근접 2개 채택) | 잔여 2개의 상대간격 합(BF+HDL+LDL)이 최소가 되도록 1개 제외
방향성 (민감도·what-if) | HDL 높은값 우선 (상위 2개 채택) | HDL 최저값 replicate 제외
| HDL 낮은값 우선 (하위 2개 채택) | HDL 최고값 replicate 제외
| BF 높은값 우선 (상위 2개 채택) | BF 최저값 replicate 제외
| BF 낮은값 우선 (하위 2개 채택) | BF 최고값 replicate 제외
기타 (검토용) | 3반복 전체 (참고·선택 미적용) | 제외 없이 R1·R2·R3 평균 사용
| 수동 지정 (직접 입력) | 부록 ⑤ S열에 지정한 replicate 제외
· 기본(종합) 대비 비교 컬럼: 각 Day 블록 오른쪽에 [기본(종합) 채택 / Δ 평균 / 기본 CV% / Δ CV%p]가 표시됩니다.
- Δ 평균 ≠ 0 → 기본 선택과 채택 조합이 달라진 검체·Day (노란 강조)
- Δ CV%p < 0(초록) 정밀도 개선 · > 0(주황) 정밀도 악화
· 시트 구성: ① 선택 결과(결과정리 양식) → ② 제출용 요약 → ③ 판정 기준 → ④ 검토 요약 → ⑤ 부록(선택 계산 근거·수동 입력)
· QC·Control(NIST·CFS·Q2)은 선택 대상이 아니며 3반복 전체를 사용합니다(대시보드와 동일).
⚠ 방향성 옵션은 값의 크기로 채택하는 민감도 분석 전용입니다. 제출용 선택은 반드시 정밀도 기준 옵션을 사용하십시오.
※ CV 산출: 본 시트는 결과정리 시트와 동일하게 표본 SD(STDEV)를 사용합니다. 웹대시보드는 모집단 SD를 사용하므로 본 시트 CV = 대시보드 CV × √2 입니다.
⑤ Claude for Excel 활용 프롬프트 (복사해서 사용)
Excel의 Claude for Excel add-in 대화창에 아래 문장을 붙여넣어 검토를 이어갈 수 있습니다.
"[결과정리] 시트에서 CS 검체별 채택 2반복(노란색)의 평균을 BF·HDL·LDL 각각 계산해 제출용 표로 만들어줘. LDL=BF−HDL 정합도 확인해줘."
"QC·Control의 bias를 CRMLN member 기준(NIST ±1%, BF·LDL ±2%, HDL ±1 mg/dL)으로 판정하고, 초과 항목과 원인 가설을 요약해줘."
"이번 회차 CS 검체 반복 CV와 Day1–Day2 재현성을 계산하고, member 정밀도 기준(TC 1%·LDL 1.5%·HDL 1SD) 대비 판정표를 만들어줘."
"직전 회차 시트와 비교해 QC bias 변화(경향·변동성)를 표로 정리하고, 참고검사법 성능 개선 관점의 고찰을 3줄로 써줘."
"제출용 값은 CDC 참조법 회신 전 잠정임을 명시하고, 최종 확정 체크리스트를 만들어줘."
"[제출결과_선택검토] 시트에서 선택 옵션을 종합·LDL 우선·최소분산 쌍으로 각각 바꿔 채택값과 CV 변화를 비교하고, 제출 권고안을 정리해줘."
※ Claude for Excel은 Pro·Max·Team·Enterprise 플랜에서 Excel(웹·Windows·Mac·iPad) add-in으로 사용합니다. 매크로·VBA는 지원하지 않습니다. 감사·최종 제출 산출물은 반드시 검토자 확인 후 확정하십시오.

## RESULT(Conc)_DAY1
|  | CON | ABS
B1 | Standard | 0 | 0.0007 | 1.127 | 0.73638 | -0.73638
B2 | Standard | 0 | 0 | 0.74217 | 0.35113 | -0.35113
25_1 | Standard | 26.59 |  | 0.74217 | 0.35113 | 26.2389
25_2 | Standard | 26.59 | 0.0464 | 26.2507 | 25.8877 | 0.70227
50_1 | Standard | 53 |  | 0.74217 | 0.35113 | 52.6489
50_2 | Standard | 53 | 0.0955 | 53.2435 | 52.9103 | 0.089708
100_1 | Standard | 106.08 |  | 0.74217 | 0.35113 | 105.7289
100_2 | Standard | 106.08 | 0.1907 | 105.58 | 105.3043 | 0.77565
200_1 | Standard | 212.8 | 0.3855 | 212.6718 | 212.514 | 0.28597
200_2 | Standard | 212.8 | 0.3866 | 213.2765 | 213.1194 | -0.31943
300_1 | Standard | 319.43 | 0.5806 | 319.9285 | 319.8888 | -0.45883
300_2 | Standard | 319.43 |  | 0.74217 | 0.35113 | 319.0789
400_1 | Standard | 427.25 |  | 0.74217 | 0.35113 | 426.8989
400_2 | Standard | 427.25 | 0.7751 | 426.8554 | 426.9334 | 0.31659
[7 empty] | STANDARD 제조일: 2025-10-22 |  |  |  | * 실험일 : 2026-06-18 *실험담당 : 이현애
* Abs 측정장비 :Shimadzu UV-2700
NIST1_1 | Unknown | 154.4513 | 0.28 |  |  |  | A.value | R1 | R2 | R3 | mean | stdev | cv | bias
NIST1_2 | Unknown | 154.4513 | 0.28 |  | QC | NIST1 | 154.6 | 154.4513 | 154.4513 | 155.6621 | 154.8549 | 0.69905 | 0.45142 | 0.16487
NIST1_3 | Unknown | 155.6621 | 0.2822
|  | 0.35113 |  |  | BF Control | CFS 21-01 | 169.5575 | 168.7606 | 171.0171 | 170.6868 | 170.1548 | 1.2187 | 0.71622 | 0.3523
|  | 0.35113 |  |  |  | Q2 | 196.2 | 198.7551 | 198.7551 | 198.5349 | 198.6817 | 0.1271 | 0.063972 | 1.2649
|  | 0.35113 |  |  | BF Sample | CS 01-01 |  | 159.6797 | 160.175 | 159.4045 | 159.7531 | 0.39046 | 0.24441 | #DIV/0!
BF CFS2101_1 | Unknown | 168.7606 | 0.306 |  |  | CS 01-02 |  | 159.7898 | 160.3401 | 160.0099 | 160.0466 | 0.27701 | 0.17308 | #DIV/0!
BF CFS2101_2 | Unknown | 171.0171 | 0.3101 |  |  | CS 02-01 |  | 239.8118 | 240.8575 | 239.8118 | 240.1603 | 0.60372 | 0.25138 | #DIV/0!
BF CFS2101_3 | Unknown | 170.6868 | 0.3095 |  |  | CS 02-02 |  | 240.3071 | 239.7017 | 240.5272 | 240.1787 | 0.42749 | 0.17799 | #DIV/0!
BF Q2_1 | Unknown | 198.7551 | 0.3605 |  |  | CS 03-01 |  | 132.7672 | 132.492 | 132.492 | 132.5837 | 0.15887 | 0.11983 | #DIV/0!
BF Q2_2 | Unknown | 198.7551 | 0.3605 |  |  | CS 03-02 |  | 131.8316 | 132.3269 | 132.437 | 132.1985 | 0.32248 | 0.24394 | #DIV/0!
BF Q2_3 | Unknown | 198.5349 | 0.3601 |  | HDL Control x1.09 | CFS 21-01 | 49.0067 | 48.4939 | 48.7339 | 48.5539 | 48.5939 | 0.12488 | 0.25698 | -0.84239
BF CS 0101_1 | Unknown | 159.6797 | 0.2895 |  |  | Q2 | 58.3 | 57.9122 | 57.5522 | 58.0322 | 57.8322 | 0.24975 | 0.43186 | -0.80242
BF CS 0101_2 | Unknown | 160.175 | 0.2904 |  | HDL Sample x1.09 | CS 01-01 |  | 46.0943 | 46.2143 | 46.3343 | 46.2143 | 0.11998 | 0.25961 | #DIV/0!
BF CS 0101_3 | Unknown | 159.4045 | 0.289 |  |  | CS 01-02 |  | 45.6144 | 45.8544 | 45.9144 | 45.7944 | 0.15872 | 0.34658 | #DIV/0!
BF CS 0102_1 | Unknown | 159.7898 | 0.2897 |  |  | CS 02-01 |  | 57.0723 | 56.6524 | 56.2925 | 56.6724 | 0.39031 | 0.68872 | #DIV/0!
BF CS 0102_2 | Unknown | 160.3401 | 0.2907 |  |  | CS 02-02 |  | 56.5324 | 56.8924 | 56.5324 | 56.6524 | 0.20781 | 0.36681 | #DIV/0!
BF CS 0102_3 | Unknown | 160.0099 | 0.2901 |  |  | CS 03-01 |  | 52.1532 | 52.3932 | 52.0932 | 52.2132 | 0.15872 | 0.30398 | #DIV/0!
BF CS 0201_1 | Unknown | 239.8118 | 0.4351 |  |  | CS 03-02 |  | 52.6331 | 52.9931 | 52.5732 | 52.7331 | 0.22711 | 0.43069 | #DIV/0!
BF CS 0201_2 | Unknown | 240.8575 | 0.437 |  | LDL Control | CFS 21-01 | 120.5508 | 120.2667 | 122.2832 | 122.133 | 121.561 | 1.1234 | 0.92412 | 0.83797
BF CS 0201_3 | Unknown | 239.8118 | 0.4351 |  |  | Q2 | 137.9 | 140.8429 | 141.2029 | 140.5028 | 140.8495 | 0.35007 | 0.24854 | 2.1389
BF CS 0202_1 | Unknown | 240.3071 | 0.436 |  | LDL | CS 01-01 |  | 113.5853 | 113.9607 | 113.0702 | 113.5388 | 0.44706 | 0.39375 | #DIV/0!
BF CS 0202_2 | Unknown | 239.7017 | 0.4349 |  |  | CS 01-02 |  | 114.1753 | 114.4857 | 114.0955 | 114.2522 | 0.20615 | 0.18043 | #DIV/0!
BF CS 0202_3 | Unknown | 240.5272 | 0.4364 |  |  | CS 02-01 |  | 182.7394 | 184.2051 | 183.5193 | 183.4879 | 0.7333 | 0.39965 | #DIV/0!
BF CS 0301_1 | Unknown | 132.7672 | 0.2406 |  |  | CS 02-02 |  | 183.7747 | 182.8093 | 183.9948 | 183.5263 | 0.63056 | 0.34358 | #DIV/0!
BF CS 0301_2 | Unknown | 132.492 | 0.2401 |  |  | CS 03-01 |  | 80.614 | 80.0988 | 80.3988 | 80.3705 | 0.25873 | 0.32192 | #DIV/0!
BF CS 0301_3 | Unknown | 132.492 | 0.2401 |  |  | CS 03-02 |  | 79.1984 | 79.3338 | 79.8638 | 79.4654 | 0.35165 | 0.44252 | #DIV/0!
BF CS 0302_1 | Unknown | 131.8316 | 0.2389
BF CS 0302_2 | Unknown | 132.3269 | 0.2398
BF CS 0302_3 | Unknown | 132.437 | 0.24
HDL CFS2101_1 | Unknown | 44.4898 | 0.0802
HDL CFS2101_2 | Unknown | 44.71 | 0.0806
HDL CFS2101_3 | Unknown | 44.5449 | 0.0803
HDL Q2_1 | Unknown | 53.1304 | 0.0959
HDL Q2_2 | Unknown | 52.8002 | 0.0953
HDL Q2_3 | Unknown | 53.2405 | 0.0961
HDL CS 0101_1 | Unknown | 42.2884 | 0.0762
HDL CS 0101_2 | Unknown | 42.3985 | 0.0764
HDL CS 0101_3 | Unknown | 42.5085 | 0.0766
HDL CS 0102_1 | Unknown | 41.8481 | 0.0754
HDL CS 0102_2 | Unknown | 42.0682 | 0.0758
HDL CS 0102_3 | Unknown | 42.1233 | 0.0759
HDL CS 0201_1 | Unknown | 52.3599 | 0.0945
HDL CS 0201_2 | Unknown | 51.9747 | 0.0938
HDL CS 0201_3 | Unknown | 51.6445 | 0.0932
HDL CS 0202_1 | Unknown | 51.8646 | 0.0936
HDL CS 0202_2 | Unknown | 52.1948 | 0.0942
HDL CS 0202_3 | Unknown | 51.8646 | 0.0936
HDL CS 0301_1 | Unknown | 47.847 | 0.0863
HDL CS 0301_2 | Unknown | 48.0671 | 0.0867
HDL CS 0301_3 | Unknown | 47.792 | 0.0862
HDL CS 0302_1 | Unknown | 48.2873 | 0.0871
HDL CS 0302_2 | Unknown | 48.6175 | 0.0877
HDL CS 0302_3 | Unknown | 48.2323 | 0.087

## RESULT(Conc)_DAY2
|  | CON | ABS
B1 | Standard | 0 | -0.0001 | 0.72906 | 0.53918 | -0.53918 | 0.51399 | -0.63392 | 0.63392
B2 | Standard | 0 | -0.0003 | 0.61959 | 0.42959 | -0.42959 | 0.40428 | -0.52415 | 0.52415
25_1 | Standard | 26.59 | 0.0459 | 25.907 | 25.7447 | 0.84534 | 25.7471 | 0.7091 | 25.8809
25_2 | Standard | 26.59 |  | 0.7838 | 0.59397 | 25.996 | 0.56884 | 25.9012 | 0.6888
50_1 | Standard | 53 |  | 0.7838 | 0.59397 | 52.406 | 0.56884 | 52.3112 | 0.6888
50_2 | Standard | 53 | 0.0947 | 52.6174 | 52.4844 | 0.51562 | 52.5162 | 0.33535 | 52.6647
100_1 | Standard | 106.08 | 0.1918 | 105.7646 | 105.6899 | 0.39014 | 105.78 | 0.12226 | 105.9577
100_2 | Standard | 106.08 | 0.1917 | 105.7099 | 105.6351 | 0.44493 | 105.7252 | 0.17715 | 105.9029
200_1 | Standard | 212.8 |  | 0.7838 | 0.59397 | 212.206 | 0.56884 | 212.1112 | 0.6888
200_2 | Standard | 212.8 |  | 0.7838 | 0.59397 | 212.206 | 0.56884 | 212.1112 | 0.6888
300_1 | Standard | 319.43 | 0.5806 | 318.5725 | 318.731 | 0.69904 | 319.0549 | 0.080384 | 319.3496
300_2 | Standard | 319.43 |  | 0.7838 | 0.59397 | 318.836 | 0.56884 | 318.7412 | 0.6888
400_1 | Standard | 427.25 | 0.7774 | 426.2901 | 426.5666 | 0.68342 | 427.0088 | -0.11279 | 427.3628
400_2 | Standard | 427.25 |  | 0.7838 | 0.59397 | 426.656 | 0.56884 | 426.5612 | 0.6888
[7 empty] | STANDARD 제조일: 2025-10-22 |  |  |  | * 실험일 : 2026-06-24 *실험담당 : 이현애
* Abs 측정장비 :Shimadzu UV-2700
NIST2_1 | Unknown | 244.9259 | 0.445 |  |  |  | A.value | R1 | R2 | R3 | mean | stdev | cv | bias
NIST2_2 | Unknown | 245.8589 | 0.4467 |  | QC | NIST2 | 244.8 | 244.9259 | 245.8589 | 245.8041 | 245.5296 | 0.52357 | 0.21324 | 0.29805
NIST2_3 | Unknown | 245.8041 | 0.4466
|  | 0.6888 |  |  | BF Control | CFS 21-01 | 169.5575 | 170.118 | 171.9292 | 170.7766 | 170.9413 | 0.91676 | 0.5363 | 0.81612
0.6888
|  | 0.6888 |  |  | BF Sample | CS 01-01 |  | 160.4034 | 160.7327 | 160.5681 | 160.5681 | 0.16465 | 0.10254 | #DIV/0!
BF CFS2101_1 | Unknown | 170.118 | 0.3087 |  |  | CS 01-02 |  | 161.1718 | 160.7876 | 159.7448 | 160.5681 | 0.7384 | 0.45987 | #DIV/0!
BF CFS2101_2 | Unknown | 171.9292 | 0.312 |  |  | CS 02-01 |  | 240.4254 | 240.3705 | 240.59 | 240.4619 | 0.11425 | 0.047513 | #DIV/0!
BF CFS2101_3 | Unknown | 170.7766 | 0.3099 |  |  | CS 02-02 |  | 241.6328 | 241.084 | 242.7854 | 241.8341 | 0.86838 | 0.35908 | #DIV/0!
BF QAS CNU 1703_1 | Unknown | 152.7744 | 0.2771 |  |  | CS 03-01 |  | 131.1498 | 131.2596 | 131.6987 | 131.3694 | 0.29042 | 0.22107 | #DIV/0!
BF QAS CNU 1703_2 | Unknown | 152.5549 | 0.2767 |  |  | CS 03-02 |  | 132.3024 | 132.1926 | 132.7415 | 132.4122 | 0.29042 | 0.21933 | #DIV/0!
BF QAS CNU 1703_3 | Unknown | 154.0917 | 0.2795 |  | HDL Control x1.09 | CFS 21-01 | 49.0067 | 49.6273 | 49.2085 | 49.5675 | 49.4678 | 0.22649 | 0.45786 | 0.94082
BF CS 0101_1 | Unknown | 160.4034 | 0.291
BF CS 0101_2 | Unknown | 160.7327 | 0.2916 |  | HDL Sample x1.09 | CS 01-01 |  | 47.1745 | 46.0977 | 46.9352 | 46.7358 | 0.56544 | 1.2099 | #DIV/0!
BF CS 0101_3 | Unknown | 160.5681 | 0.2913 |  |  | CS 01-02 |  | 46.3968 | 46.6361 | 46.6959 | 46.5763 | 0.15828 | 0.33983 | #DIV/0!
BF CS 0102_1 | Unknown | 161.1718 | 0.2924 |  |  | CS 02-01 |  | 57.1652 | 56.9857 | 57.1652 | 57.1054 | 0.10362 | 0.18145 | #DIV/0!
BF CS 0102_2 | Unknown | 160.7876 | 0.2917 |  |  | CS 02-02 |  | 57.2848 | 57.6438 | 56.9857 | 57.3048 | 0.32949 | 0.57497 | #DIV/0!
BF CS 0102_3 | Unknown | 159.7448 | 0.2898 |  |  | CS 03-01 |  | 52.9176 | 52.4989 | 52.4989 | 52.6385 | 0.24178 | 0.45932 | #DIV/0!
BF CS 0201_1 | Unknown | 240.4254 | 0.4368 |  |  | CS 03-02 |  | 52.8578 | 52.8578 | 52.9176 | 52.8778 | 0.03454 | 0.06532 | #DIV/0!
BF CS 0201_2 | Unknown | 240.3705 | 0.4367 |  | LDL Control | CFS 21-01 | 120.5508 | 120.4907 | 122.7207 | 121.2091 | 121.4735 | 1.1382 | 0.93703 | 0.76543
BF CS 0201_3 | Unknown | 240.59 | 0.4371
BF CS 0202_1 | Unknown | 241.6328 | 0.439 |  | LDL | CS 01-01 |  | 113.2289 | 114.635 | 113.6328 | 113.8323 | 0.72397 | 0.636 | #DIV/0!
BF CS 0202_2 | Unknown | 241.084 | 0.438 |  |  | CS 01-02 |  | 114.775 | 114.1515 | 113.0489 | 113.9918 | 0.87408 | 0.76679 | #DIV/0!
BF CS 0202_3 | Unknown | 242.7854 | 0.4411 |  |  | CS 02-01 |  | 183.2602 | 183.3848 | 183.4248 | 183.3566 | 0.085867 | 0.04683 | #DIV/0!
BF CS 0301_1 | Unknown | 131.1498 | 0.2377 |  |  | CS 02-02 |  | 184.348 | 183.4402 | 185.7997 | 184.5293 | 1.1902 | 0.64497 | #DIV/0!
BF CS 0301_2 | Unknown | 131.2596 | 0.2379 |  |  | CS 03-01 |  | 78.2322 | 78.7607 | 79.1998 | 78.7309 | 0.4845 | 0.61538 | #DIV/0!
BF CS 0301_3 | Unknown | 131.6987 | 0.2387 |  |  | CS 03-02 |  | 79.4446 | 79.3348 | 79.8238 | 79.5344 | 0.25659 | 0.32261 | #DIV/0!
BF CS 0302_1 | Unknown | 132.3024 | 0.2398
BF CS 0302_2 | Unknown | 132.1926 | 0.2396
BF CS 0302_3 | Unknown | 132.7415 | 0.2406
HDL CFS2101_1 | Unknown | 45.5296 | 0.0817
HDL CFS2101_2 | Unknown | 45.1454 | 0.081
HDL CFS2101_3 | Unknown | 45.4748 | 0.0816
HDL QAS CNU 1703_1 | Unknown | 47.8897 | 0.086
HDL QAS CNU 1703_2 | Unknown | 47.725 | 0.0857
HDL QAS CNU 1703_3 | Unknown | 48.1092 | 0.0864
HDL CS 0101_1 | Unknown | 43.2794 | 0.0776
HDL CS 0101_2 | Unknown | 42.2914 | 0.0758
HDL CS 0101_3 | Unknown | 43.0598 | 0.0772
HDL CS 0102_1 | Unknown | 42.5659 | 0.0763
HDL CS 0102_2 | Unknown | 42.7854 | 0.0767
HDL CS 0102_3 | Unknown | 42.8403 | 0.0768
HDL CS 0201_1 | Unknown | 52.4451 | 0.0943
HDL CS 0201_2 | Unknown | 52.2805 | 0.094
HDL CS 0201_3 | Unknown | 52.4451 | 0.0943
HDL CS 0202_1 | Unknown | 52.5549 | 0.0945
HDL CS 0202_2 | Unknown | 52.8842 | 0.0951
HDL CS 0202_3 | Unknown | 52.2805 | 0.094
HDL CS 0301_1 | Unknown | 48.5483 | 0.0872
HDL CS 0301_2 | Unknown | 48.1641 | 0.0865
HDL CS 0301_3 | Unknown | 48.1641 | 0.0865
HDL CS 0302_1 | Unknown | 48.4934 | 0.0871
HDL CS 0302_2 | Unknown | 48.4934 | 0.0871
HDL CS 0302_3 | Unknown | 48.5483 | 0.0872

## 2026-07_결과정리
DAY 1 |  | STANDARD 제조일: 2025-10-22 |  |  |  | * 실험일 : 2026-06-18 *실험담당 : 이현애 |  |  |  |  | DAY 2 |  | STANDARD 제조일: 2025-10-22 |  |  |  | * 실험일 : 2026-06-24 *실험담당 : 이현애
[6 empty] | * Abs 측정장비 :Shimadzu UV-2700 | [10 empty] | * Abs 측정장비 :Shimadzu UV-2700
|  | A.value | R1 | R2 | R3 | mean | stdev | cv | bias(%) | bias(mg/dl) |  |  | A.value | R1 | R2 | R3 | mean | stdev | cv | bias(%) | bias(mg/dl)
QC | NIST1 | 154.6 | 154.4513 | 154.4513 | 155.6621 | 154.8549 | 0.69905 | 0.45142 | 0.16487 |  | QC | NIST2 | 244.8 | 244.9259 | 245.8589 | 245.8041 | 245.5296 | 0.52357 | 0.21324 | 0.29805
BF Control | CFS 21-01 | 169.5575 | 168.7606 | 171.0171 | 170.6868 | 170.1548 | 1.2187 | 0.71622 | 0.3523 | 0.59735 | BF Control | CFS 21-01 | 169.5575 | 170.118 | 171.9292 | 170.7766 | 170.9413 | 0.91676 | 0.5363 | 0.81612 | 1.3838
| Q2 | 196.2 | 198.7551 | 198.7551 | 198.5349 | 198.6817 | 0.1271 | 0.063972 | 1.2649 | 2.4817
BF Sample | CS 01-01 |  | 159.6797 | 160.175 | 159.4045 | 159.7531 | 0.39046 | 0.24441 | #DIV/0! |  | BF Sample | CS 01-01 |  | 160.4034 | 160.7327 | 160.5681 | 160.5681 | 0.16465 | 0.10254 | #DIV/0!
| CS 01-02 |  | 159.7898 | 160.3401 | 160.0099 | 160.0466 | 0.27701 | 0.17308 | #DIV/0! |  |  | CS 01-02 |  | 161.1718 | 160.7876 | 159.7448 | 160.5681 | 0.7384 | 0.45987 | #DIV/0!
| CS 02-01 |  | 239.8118 | 240.8575 | 239.8118 | 240.1603 | 0.60372 | 0.25138 | #DIV/0! |  |  | CS 02-01 |  | 240.4254 | 240.3705 | 240.59 | 240.4619 | 0.11425 | 0.047513 | #DIV/0!
| CS 02-02 |  | 240.3071 | 239.7017 | 240.5272 | 240.1787 | 0.42749 | 0.17799 | #DIV/0! |  |  | CS 02-02 |  | 241.6328 | 241.084 | 242.7854 | 241.8341 | 0.86838 | 0.35908 | #DIV/0!
| CS 03-01 |  | 132.7672 | 132.492 | 132.492 | 132.5837 | 0.15887 | 0.11983 | #DIV/0! |  |  | CS 03-01 |  | 131.1498 | 131.2596 | 131.6987 | 131.3694 | 0.29042 | 0.22107 | #DIV/0!
| CS 03-02 |  | 131.8316 | 132.3269 | 132.437 | 132.1985 | 0.32248 | 0.24394 | #DIV/0! |  |  | CS 03-02 |  | 132.3024 | 132.1926 | 132.7415 | 132.4122 | 0.29042 | 0.21933 | #DIV/0!
HDL Control x1.09 | CFS 21-01 | 49.0067 | 48.4939 | 48.7339 | 48.5539 | 48.5939 | 0.12488 | 0.25698 | -0.84239 | -0.41283 | HDL Control x1.09 | CFS 21-01 | 49.0067 | 49.6273 | 49.2085 | 49.5675 | 49.4678 | 0.22649 | 0.45786 | 0.94082 | 0.46106
| Q2 | 58.3 | 57.9122 | 57.5522 | 58.0322 | 57.8322 | 0.24975 | 0.43186 | -0.80242 | -0.46781
HDL Sample x1.09 | CS 01-01 |  | 46.0943 | 46.2143 | 46.3343 | 46.2143 | 0.11998 | 0.25961 | #DIV/0! |  | HDL Sample x1.09 | CS 01-01 |  | 47.1745 | 46.0977 | 46.9352 | 46.7358 | 0.56544 | 1.2099 | #DIV/0!
| CS 01-02 |  | 45.6144 | 45.8544 | 45.9144 | 45.7944 | 0.15872 | 0.34658 | #DIV/0! |  |  | CS 01-02 |  | 46.3968 | 46.6361 | 46.6959 | 46.5763 | 0.15828 | 0.33983 | #DIV/0!
| CS 02-01 |  | 57.0723 | 56.6524 | 56.2925 | 56.6724 | 0.39031 | 0.68872 | #DIV/0! |  |  | CS 02-01 |  | 57.1652 | 56.9857 | 57.1652 | 57.1054 | 0.10362 | 0.18145 | #DIV/0!
| CS 02-02 |  | 56.5324 | 56.8924 | 56.5324 | 56.6524 | 0.20781 | 0.36681 | #DIV/0! |  |  | CS 02-02 |  | 57.2848 | 57.6438 | 56.9857 | 57.3048 | 0.32949 | 0.57497 | #DIV/0!
| CS 03-01 |  | 52.1532 | 52.3932 | 52.0932 | 52.2132 | 0.15872 | 0.30398 | #DIV/0! |  |  | CS 03-01 |  | 52.9176 | 52.4989 | 52.4989 | 52.6385 | 0.24178 | 0.45932 | #DIV/0!
| CS 03-02 |  | 52.6331 | 52.9931 | 52.5732 | 52.7331 | 0.22711 | 0.43069 | #DIV/0! |  |  | CS 03-02 |  | 52.8578 | 52.8578 | 52.9176 | 52.8778 | 0.03454 | 0.06532 | #DIV/0!
LDL Control | CFS 21-01 | 120.5508 | 120.2667 | 122.2832 | 122.133 | 121.561 | 1.1234 | 0.92412 | 0.83797 | 1.0102 | LDL Control | CFS 21-01 | 120.5508 | 120.4907 | 122.7207 | 121.2091 | 121.4735 | 1.1382 | 0.93703 | 0.76543 | 0.92273
| Q2 | 137.9 | 140.8429 | 141.2029 | 140.5028 | 140.8495 | 0.35007 | 0.24854 | 2.1389 | 2.9495
LDL | CS 01-01 |  | 113.5853 | 113.9607 | 113.0702 | 113.5388 | 0.44706 | 0.39375 | #DIV/0! |  | LDL | CS 01-01 |  | 113.2289 | 114.635 | 113.6328 | 113.8323 | 0.72397 | 0.636 | #DIV/0!
| CS 01-02 |  | 114.1753 | 114.4857 | 114.0955 | 114.2522 | 0.20615 | 0.18043 | #DIV/0! |  |  | CS 01-02 |  | 114.775 | 114.1515 | 113.0489 | 113.9918 | 0.87408 | 0.76679 | #DIV/0!
| CS 02-01 |  | 182.7394 | 184.2051 | 183.5193 | 183.4879 | 0.7333 | 0.39965 | #DIV/0! |  |  | CS 02-01 |  | 183.2602 | 183.3848 | 183.4248 | 183.3566 | 0.085867 | 0.04683 | #DIV/0!
| CS 02-02 |  | 183.7747 | 182.8093 | 183.9948 | 183.5263 | 0.63056 | 0.34358 | #DIV/0! |  |  | CS 02-02 |  | 184.348 | 183.4402 | 185.7997 | 184.5293 | 1.1902 | 0.64497 | #DIV/0!
| CS 03-01 |  | 80.614 | 80.0988 | 80.3988 | 80.3705 | 0.25873 | 0.32192 | #DIV/0! |  |  | CS 03-01 |  | 78.2322 | 78.7607 | 79.1998 | 78.7309 | 0.4845 | 0.61538 | #DIV/0!
| CS 03-02 |  | 79.1984 | 79.3338 | 79.8638 | 79.4654 | 0.35165 | 0.44252 | #DIV/0! |  |  | CS 03-02 |  | 79.4446 | 79.3348 | 79.8238 | 79.5344 | 0.25659 | 0.32261 | #DIV/0!

## 제출결과_선택검토
CRMLN 제출 결과 선택 검토 (2026-07 회차)
KDCA NMRL(Lab 509) · [2026-07_결과정리] 시트 양식 기준 · 채택 2반복 = 노란색 표시
드롭다운 소스(대시보드 ③ 선택 옵션과 동일)
선택 옵션 | HDL 높은값 우선 (상위 2개 채택) | [29 empty] | 정밀도 기준 (권장) | 종합 (BF+HDL 상대편차) · 균형 [기본]
옵션 설명 | 방향성 what-if: HDL 높은값 우선 (상위 2개 채택) — 정밀도가 아닌 값의 크기로 2개를 채택하므로 민감도 확인 전용입니다. | [30 empty] | LDL 결과 우선 (LDL 편차 최소)
편차 가중치 | 0 | 0 | 0 | ← BF / HDL / LDL 가중치 (옵션에 따라 자동) | [27 empty] | BF(하부분획) 우선
참고 | 옵션을 바꾸면 아래 표의 채택 셀(노란색)·평균·판정이 즉시 재계산됩니다. QC·Control은 선택 대상이 아니며 3반복 전체를 사용합니다. | [30 empty] | HDL 우선
적용 로직 | DIR_HDL_HI | 해당 항목 값의 크기 순으로 상위/하위 2개 채택 | [29 empty] | 3항목 종합 (BF+HDL+LDL)
| ⚠ 방향성 옵션은 결과를 유리하게 만드는 선택이 아니며 민감도 분석 전용입니다. 제출은 정밀도 기준 옵션을 사용하세요. | [30 empty] | 최소분산 쌍 (가장 근접 2개 채택)
① 검체·Day별 선택 결과 (결과정리 시트 양식 · 채택 2반복 = 노란색) | [30 empty] | 방향성 (민감도·what-if) | HDL 높은값 우선 (상위 2개 채택)
HDL 낮은값 우선 (하위 2개 채택)
DAY 1 |  | STANDARD 제조일: 2025-10-22 |  |  |  | * 실험일 : 2026-06-18 *실험담당 : 이현애 | [9 empty] | DAY 2 |  | STANDARD 제조일: 2025-10-22 |  |  |  | * 실험일 : 2026-06-24 *실험담당 : 이현애 | [9 empty] | BF 높은값 우선 (상위 2개 채택)
[6 empty] | * Abs 측정장비 :Shimadzu UV-2700 | [15 empty] | * Abs 측정장비 :Shimadzu UV-2700 | [9 empty] | BF 낮은값 우선 (하위 2개 채택)
구분 | 검체 | A.value | R1 | R2 | R3 | mean(채택) | stdev | cv | bias(%) | bias(mg/dl) | 기본(종합) 채택 | Δ 평균 (옵션−기본) | 기본 CV% | Δ CV%p (옵션−기본) |  | 구분 | 검체 | A.value | R1 | R2 | R3 | mean(채택) | stdev | cv | bias(%) | bias(mg/dl) | 기본(종합) 채택 | Δ 평균 (옵션−기본) | 기본 CV% | Δ CV%p (옵션−기본) | 기타(검토용) | 3반복 전체 (참고·선택 미적용) | 검체idx | D1 제외idx | D2 제외idx | D1 기본idx | D2 기본idx
QC | NIST1 | 154.6 | 154.4513 | 154.4513 | 155.6621 | 154.8549 | 0.69905 | 0.45142 | 0.16487 | [6 empty] | QC | NIST2 | 244.8 | 244.9259 | 245.8589 | 245.8041 | 245.5296 | 0.52357 | 0.21324 | 0.29805 | [6 empty] | 수동 지정 (직접 입력) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BF Control | CFS 21-01 | 169.5575 | 168.7606 | 171.0171 | 170.6868 | 170.1548 | 1.2187 | 0.71622 | 0.3523 | 0.59735 | [5 empty] | BF Control | CFS 21-01 | 169.5575 | 170.118 | 171.9292 | 170.7766 | 170.9413 | 0.91676 | 0.5363 | 0.81612 | 1.3838 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Q2 | 196.2 | 198.7551 | 198.7551 | 198.5349 | 198.6817 | 0.1271 | 0.063972 | 1.2649 | 2.4817 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BF Sample | CS 01-01 |  | 159.6797 | 160.175 | 159.4045 | 159.7898 | 0.54483 | 0.34096 |  |  | 159.9274 | -0.13759 | 0.219 | 0.122 |  | BF Sample | CS 01-01 |  | 160.4034 | 160.7327 | 160.5681 | 160.4857 | 0.11643 | 0.072547 |  |  | 160.4857 | 0 | 0.072547 | 0 |  |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 2
| CS 01-02 |  | 159.7898 | 160.3401 | 160.0099 | 160.175 | 0.2335 | 0.14578 |  |  | 160.175 | 0 | 0.14578 | 0 |  |  | CS 01-02 |  | 161.1718 | 160.7876 | 159.7448 | 160.2662 | 0.73738 | 0.4601 |  |  | 160.9797 | -0.7135 | 0.16876 | 0.291 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 3
| CS 02-01 |  | 239.8118 | 240.8575 | 239.8118 | 240.3346 | 0.73941 | 0.30766 |  |  | 240.3346 | 0 | 0.30766 | 0 |  |  | CS 02-01 |  | 240.4254 | 240.3705 | 240.59 | 240.5077 | 0.11643 | 0.048409 |  |  | 240.5077 | 0 | 0.048409 | 0 |  |  | 3 | 3 | 2 | 1 | 2
| CS 02-02 |  | 240.3071 | 239.7017 | 240.5272 | 240.1145 | 0.58374 | 0.24311 |  |  | 240.4172 | -0.3027 | 0.064748 | 0.178 |  |  | CS 02-02 |  | 241.6328 | 241.084 | 242.7854 | 241.3584 | 0.38809 | 0.1608 |  |  | 241.3584 | 0 | 0.1608 | 0 |  |  | 4 | 1 | 3 | 2 | 3
| CS 03-01 |  | 132.7672 | 132.492 | 132.492 | 132.6296 | 0.19458 | 0.14671 |  |  | 132.6296 | 0 | 0.14671 | 0 |  |  | CS 03-01 |  | 131.1498 | 131.2596 | 131.6987 | 131.4243 | 0.38809 | 0.2953 |  |  | 131.4791 | -0.054885 | 0.23614 | 0.059 |  |  | 5 | 3 | 2 | 2 | 1
| CS 03-02 |  | 131.8316 | 132.3269 | 132.437 | 132.0793 | 0.35025 | 0.26518 |  |  | 132.1343 | -0.055036 | 0.32397 | -0.059 |  |  | CS 03-02 |  | 132.3024 | 132.1926 | 132.7415 | 132.4671 | 0.38809 | 0.29297 |  |  | 132.2475 | 0.21954 | 0.058692 | 0.234 |  |  | 6 | 3 | 1 | 2 | 3
HDL Control x1.09 | CFS 21-01 | 49.0067 | 48.4939 | 48.7339 | 48.5539 | 48.5939 | 0.12488 | 0.25698 | -0.84239 | -0.41283 | [5 empty] | HDL Control x1.09 | CFS 21-01 | 49.0067 | 49.6273 | 49.2085 | 49.5675 | 49.4678 | 0.22649 | 0.45786 | 0.94082 | 0.46106 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Q2 | 58.3 | 57.9122 | 57.5522 | 58.0322 | 57.8322 | 0.24975 | 0.43186 | -0.80242 | -0.46781 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HDL Sample x1.09 | CS 01-01 |  | 46.0943 | 46.2143 | 46.3343 | 46.2743 | 0.084837 | 0.18334 |  |  | 46.1543 | 0.11998 | 0.18381 | 0 |  | HDL Sample x1.09 | CS 01-01 |  | 47.1745 | 46.0977 | 46.9352 | 47.0549 | 0.16921 | 0.3596 |  |  | 47.0549 | 0 | 0.3596 | 0 |  |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 2
| CS 01-02 |  | 45.6144 | 45.8544 | 45.9144 | 45.8844 | 0.042419 | 0.092447 |  |  | 45.8844 | 0 | 0.092447 | 0 |  |  | CS 01-02 |  | 46.3968 | 46.6361 | 46.6959 | 46.666 | 0.042302 | 0.090649 |  |  | 46.5164 | 0.14956 | 0.36376 | -0.273 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 3
| CS 02-01 |  | 57.0723 | 56.6524 | 56.2925 | 56.8624 | 0.29693 | 0.52219 |  |  | 56.4724 | 0.38993 | 0.45068 | 0.072 |  |  | CS 02-01 |  | 57.1652 | 56.9857 | 57.1652 | 57.1652 | 0 | 0 |  |  | 57.1652 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 3 | 2 | 1 | 2
| CS 02-02 |  | 56.5324 | 56.8924 | 56.5324 | 56.7124 | 0.25451 | 0.44878 |  |  | 56.5324 | 0.17997 | 0 | 0.449 |  |  | CS 02-02 |  | 57.2848 | 57.6438 | 56.9857 | 57.4643 | 0.25381 | 0.44169 |  |  | 57.4643 | 0 | 0.44169 | 0 |  |  | 4 | 1 | 3 | 2 | 3
| CS 03-01 |  | 52.1532 | 52.3932 | 52.0932 | 52.2732 | 0.16967 | 0.32459 |  |  | 52.1232 | 0.14997 | 0.081381 | 0.243 |  |  | CS 03-01 |  | 52.9176 | 52.4989 | 52.4989 | 52.7083 | 0.29612 | 0.5618 |  |  | 52.4989 | 0.20939 | 0 | 0.562 |  |  | 5 | 3 | 2 | 2 | 1
| CS 03-02 |  | 52.6331 | 52.9931 | 52.5732 | 52.8131 | 0.25451 | 0.48191 |  |  | 52.6031 | 0.20996 | 0.080639 | 0.401 |  |  | CS 03-02 |  | 52.8578 | 52.8578 | 52.9176 | 52.8877 | 0.042302 | 0.079985 |  |  | 52.8578 | 0.029912 | 0 | 0.08 |  |  | 6 | 3 | 1 | 2 | 3
LDL Control | CFS 21-01 | 120.5508 | 120.2667 | 122.2832 | 122.133 | 121.561 | 1.1234 | 0.92412 | 0.83797 | 1.0102 | [5 empty] | LDL Control | CFS 21-01 | 120.5508 | 120.4907 | 122.7207 | 121.2091 | 121.4735 | 1.1382 | 0.93703 | 0.76543 | 0.92273 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Q2 | 137.9 | 140.8429 | 141.2029 | 140.5028 | 140.8495 | 0.35007 | 0.24854 | 2.1389 | 2.9495 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LDL | CS 01-01 |  | 113.5853 | 113.9607 | 113.0702 | 113.5155 | 0.62966 | 0.55469 |  |  | 113.773 | -0.25757 | 0.23328 | 0.321 |  | LDL | CS 01-01 |  | 113.2289 | 114.635 | 113.6328 | 113.4309 | 0.28564 | 0.25182 |  |  | 113.4309 | 0 | 0.25182 | 0 |  |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 2
| CS 01-02 |  | 114.1753 | 114.4857 | 114.0955 | 114.2906 | 0.27592 | 0.24142 |  |  | 114.2906 | 0 | 0.24142 | 0 |  |  | CS 01-02 |  | 114.775 | 114.1515 | 113.0489 | 113.6002 | 0.77968 | 0.68634 |  |  | 114.4633 | -0.86306 | 0.38517 | 0.301 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 3
| CS 02-01 |  | 182.7394 | 184.2051 | 183.5193 | 183.4723 | 1.0363 | 0.56485 |  |  | 183.8622 | -0.38993 | 0.26373 | 0.301 |  |  | CS 02-01 |  | 183.2602 | 183.3848 | 183.4248 | 183.3425 | 0.11643 | 0.063503 |  |  | 183.3425 | 0 | 0.063503 | 0 |  |  | 3 | 3 | 2 | 1 | 2
| CS 02-02 |  | 183.7747 | 182.8093 | 183.9948 | 183.4021 | 0.83825 | 0.45706 |  |  | 183.8847 | -0.48266 | 0.084653 | 0.372 |  |  | CS 02-02 |  | 184.348 | 183.4402 | 185.7997 | 183.8941 | 0.64191 | 0.34906 |  |  | 183.8941 | 0 | 0.34906 | 0 |  |  | 4 | 1 | 3 | 2 | 3
| CS 03-01 |  | 80.614 | 80.0988 | 80.3988 | 80.3564 | 0.36426 | 0.4533 |  |  | 80.5064 | -0.14997 | 0.18901 | 0.264 |  |  | CS 03-01 |  | 78.2322 | 78.7607 | 79.1998 | 78.716 | 0.68421 | 0.86921 |  |  | 78.9803 | -0.26427 | 0.3931 | 0.476 |  |  | 5 | 3 | 2 | 2 | 1
| CS 03-02 |  | 79.1984 | 79.3338 | 79.8638 | 79.2661 | 0.095734 | 0.12078 |  |  | 79.5311 | -0.265 | 0.59159 | -0.471 |  |  | CS 03-02 |  | 79.4446 | 79.3348 | 79.8238 | 79.5793 | 0.34579 | 0.43452 |  |  | 79.3897 | 0.18963 | 0.097769 | 0.337 |  |  | 6 | 3 | 1 | 2 | 3
② 제출용 요약 (채택 2반복 · Day1·Day2 평균)
검체 |  | idx | BF Day1 | BF Day2 | BF 제출값 | HDL Day1 | HDL Day2 | HDL 제출값 | LDL Day1 | LDL Day2 | LDL 제출값 | Day간 LDL 차이% | 재현성 판정 | LDL 정합차이
CS 01-01 |  | 1 | 159.7898 | 160.4857 | 160.1377 | 46.2743 | 47.0549 | 46.6646 | 113.5155 | 113.4309 | 113.4732 | 0.074539 | 적합 | -1.4211e-14
CS 01-02 |  | 2 | 160.175 | 160.2662 | 160.2206 | 45.8844 | 46.666 | 46.2752 | 114.2906 | 113.6002 | 113.9454 | 0.60594 | 적합 | -2.8422e-14
CS 02-01 |  | 3 | 240.3346 | 240.5077 | 240.4212 | 56.8624 | 57.1652 | 57.0138 | 183.4723 | 183.3425 | 183.4074 | 0.07074 | 적합 | 2.8422e-14
CS 02-02 |  | 4 | 240.1145 | 241.3584 | 240.7364 | 56.7124 | 57.4643 | 57.0883 | 183.4021 | 183.8941 | 183.6481 | 0.26791 | 적합 | 0
CS 03-01 |  | 5 | 132.6296 | 131.4243 | 132.0269 | 52.2732 | 52.7083 | 52.4907 | 80.3564 | 78.716 | 79.5362 | 2.0625 | 확인 | 0
CS 03-02 |  | 6 | 132.0793 | 132.4671 | 132.2732 | 52.8131 | 52.8877 | 52.8504 | 79.2661 | 79.5793 | 79.4227 | 0.39434 | 적합 | 1.4211e-14
③ 판정 기준 (CRMLN member laboratory)
항목 | 기준 | 값 | 단위 | 비고
TC (NIST) | bias ±1% | 1 | % | SRM 1951 정확도 앵커
BF (하부분획) | bias ±2% | 2 | % | LDL 기준 준용(BF=LDL 상류)
HDL-C | bias ±1 mg/dL | 1 | mg/dL | 저농도 → mg/dL로 판정
LDL-C | bias ±2% | 2 | % | β-quantification
LDL 반복 정밀도 | CV ≤ 1.5% | 1.5 | % | 채택 2반복 CV · Day간 재현성 판정에 공통 적용
④ 검토 요약 | [5 empty] | — 기본(종합) 대비 비교
적용 선택 옵션 |  |  | HDL 높은값 우선 (상위 2개 채택) |  |  | 기본(종합)과 다른 채택 건수 |  |  |  | 8 / 12
참조(대시보드 제출선택_2026.7) 선택과 일치 건수 |  |  | 4 / 12 |  |  | 기본 대비 LDL 채택평균 최대 ¦Δ¦ (mg/dL) |  |  |  | 0.86306
채택 2반복 LDL CV 기준(≤ 1.5%) 초과 건수 |  |  | 0 / 12 |  |  | 정밀도 개선 건수 (ΔCV < 0) |  |  |  | 3 / 36
Day간 LDL 재현성 확인 필요 검체 수 |  |  | 1 / 6 |  |  | 정밀도 악화 건수 (ΔCV > 0) |  |  |  | 18 / 36
LDL 정합(BF−HDL) 최대 절대편차 |  |  | 2.8422e-14 |  |  | SD 기준 |  |  |  | 표본 SD(STDEV) · 대시보드는 모집단 SD → 본 시트 CV = 대시보드 × √2
※ 제출값은 CDC 참조법 회신 전 잠정치이며, 선택은 정밀도 기반 원칙을 따릅니다. 최종 확정은 검토자 확인 후.
⑤ 부록 — 선택 계산 근거 (검체·Day별 제외/채택 판정)
검체 | Day | 검체idx | BF행 | BF R1 | BF R2 | BF R3 | HDL R1 | HDL R2 | HDL R3 | LDL R1 | LDL R2 | LDL R3 | 편차점수 R1 | 편차점수 R2 | 편차점수 R3 | 자동 제외R | 수동 제외R | 적용 제외R | 제외idx | 채택 R | BF 채택평균 | HDL 채택평균 | LDL 채택평균 | 채택 LDL CV% | CV 판정 | 참조 제외R | 참조 대비 | [10 empty] | 잔여쌍 간격(R1제외) | 잔여쌍 간격(R2제외) | 잔여쌍 간격(R3제외) | 기본(종합) 점수 R1 | 기본(종합) 점수 R2 | 기본(종합) 점수 R3 | 기본 제외idx
CS 01-01 | Day1 | 1 | 9 | 159.6797 | 160.175 | 159.4045 | 46.0943 | 46.2143 | 46.3343 | 113.5853 | 113.9607 | 113.0702 | 0 | 0 | 0 | R1 |  | R1 | 1 | R2·R3 | 159.7898 | 46.2743 | 113.5155 | 0.55469 | 적합 | R3 | 차이 | [10 empty] | 1.5261 | 1.1451 | 0.90026 | 0.25961 | 0.3102 | 0.43194 | 3
CS 01-01 | Day2 | 1 | 9 | 160.4034 | 160.7327 | 160.5681 | 47.1745 | 46.0977 | 46.9352 | 113.2289 | 114.635 | 113.6328 | 0 | 0 | 0 | R2 |  | R2 | 2 | R1·R3 | 160.4857 | 47.0549 | 113.4309 | 0.25182 | 적합 | R2 | 일치 | [10 empty] | 2.769 | 0.96788 | 3.7368 | 0.61239 | 1.887 | 0 | 2
CS 01-02 | Day1 | 2 | 10 | 159.7898 | 160.3401 | 160.0099 | 45.6144 | 45.8544 | 45.9144 | 114.1753 | 114.4857 | 114.0955 | 0 | 0 | 0 | R1 |  | R1 | 1 | R2·R3 | 160.175 | 45.8844 | 114.2906 | 0.24142 | 적합 | R1 | 일치 | [10 empty] | 0.67895 | 0.8616 | 1.1391 | 0.66088 | 0.20637 | 0.13082 | 1
CS 01-02 | Day2 | 2 | 10 | 161.1718 | 160.7876 | 159.7448 | 46.3968 | 46.6361 | 46.6959 | 114.775 | 114.1515 | 113.0489 | 0 | 0 | 0 | R1 |  | R1 | 1 | R2·R3 | 160.2662 | 46.666 | 113.6002 | 0.68634 | 적합 | R3 | 차이 | [10 empty] | 1.7428 | 3.041 | 1.2983 | 0.75206 | 0 | 0.77684 | 3
CS 02-01 | Day1 | 3 | 11 | 239.8118 | 240.8575 | 239.8118 | 57.0723 | 56.6524 | 56.2925 | 182.7394 | 184.2051 | 183.5193 | 0 | 0 | 0 | R3 |  | R3 | 3 | R1·R2 | 240.3346 | 56.8624 | 183.4723 | 0.56485 | 적합 | R1 | 차이 | [10 empty] | 1.445 | 1.8015 | 1.9759 | 0.74123 | 0.43604 | 0.63534 | 1
CS 02-01 | Day2 | 3 | 11 | 240.4254 | 240.3705 | 240.59 | 57.1652 | 56.9857 | 57.1652 | 183.2602 | 183.3848 | 183.4248 | 0 | 0 | 0 | R2 |  | R2 | 2 | R1·R3 | 240.5077 | 57.1652 | 183.3425 | 0.063503 | 적합 | R2 | 일치 | [10 empty] | 0.42712 | 0.15827 | 0.40472 | 0 | 0.33678 | 0.068485 | 2
CS 02-02 | Day1 | 4 | 12 | 240.3071 | 239.7017 | 240.5272 | 56.5324 | 56.8924 | 56.5324 | 183.7747 | 182.8093 | 183.9948 | 0 | 0 | 0 | R1 |  | R1 | 1 | R2·R3 | 240.1145 | 56.7124 | 183.4021 | 0.45706 | 적합 | R2 | 차이 | [10 empty] | 1.6253 | 0.2114 | 1.4139 | 0 | 0.88861 | 0.091609 | 2
CS 02-02 | Day2 | 4 | 12 | 241.6328 | 241.084 | 242.7854 | 57.2848 | 57.6438 | 56.9857 | 184.348 | 183.4402 | 185.7997 | 0 | 0 | 0 | R3 |  | R3 | 3 | R1·R2 | 241.3584 | 57.4643 | 183.8941 | 0.34906 | 적합 | R3 | 일치 | [10 empty] | 3.1328 | 1.7866 | 1.3462 | 0 | 0.85374 | 0.99916 | 3
CS 03-01 | Day1 | 5 | 13 | 132.7672 | 132.492 | 132.492 | 52.1532 | 52.3932 | 52.0932 | 80.614 | 80.0988 | 80.3988 | 0 | 0 | 0 | R3 |  | R3 | 3 | R1·R2 | 132.6296 | 52.2732 | 80.3564 | 0.4533 | 적합 | R2 | 차이 | [10 empty] | 0.94819 | 0.59037 | 1.3085 | 0.20769 | 0.4601 | 0.11502 | 2
CS 03-01 | Day2 | 5 | 13 | 131.1498 | 131.2596 | 131.6987 | 52.9176 | 52.4989 | 52.4989 | 78.2322 | 78.7607 | 79.1998 | 0 | 0 | 0 | R2 |  | R2 | 2 | R1·R3 | 131.4243 | 52.7083 | 78.716 | 0.86921 | 적합 | R1 | 차이 | [10 empty] | 0.89199 | 2.4444 | 1.5524 | 0.8813 | 0 | 0.33451 | 1
CS 03-02 | Day1 | 6 | 14 | 131.8316 | 132.3269 | 132.437 | 52.6331 | 52.9931 | 52.5732 | 79.1984 | 79.3338 | 79.8638 | 0 | 0 | 0 | R3 |  | R3 | 3 | R1·R2 | 132.0793 | 52.8131 | 79.2661 | 0.12078 | 적합 | R2 | 차이 | [10 empty] | 1.5491 | 1.4102 | 1.2288 | 0.37432 | 0.68385 | 0.19716 | 2
CS 03-02 | Day2 | 6 | 14 | 132.3024 | 132.1926 | 132.7415 | 52.8578 | 52.8578 | 52.9176 | 79.4446 | 79.3348 | 79.8238 | 0 | 0 | 0 | R1 |  | R1 | 1 | R2·R3 | 132.4671 | 52.8877 | 79.5793 | 0.43452 | 적합 | R3 | 차이 | [10 empty] | 1.1436 | 0.92244 | 0.22114 | 0 | 0.082969 | 0.44505 | 3
Note on F55: Yeo-Min Yun: 출처: 검토_가이드 시트 ② 항 / 참조파일 member_기준 시트